| Opće informacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv predmeta | Kontrola uređaja i procesa |  |  |
| Studij | Radiološka tehnologija |  |  |
| Voditelj predmeta | Dario Posedel, dipl. inž. fizike |  |  |
| Izvođači | Dario Posedel, Ivana Kralik, Damir Ciprić, Velimir Karadža |  |  |
| Status predmeta | Obavezan |  |  |
| Godina studija | 3 | Semestar | VI |
| Bodovna vrijednost i oblik nastave | ECTS koeficijent |  | 2,5 |
|  | Ukupan broj sati svih oblika nastave |  | 30P+15PKV |

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- Upoznavanje studenata s terminologijom kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete, te uočavanje razlike između certifikacije opreme, certifikacije ljudi i certifikacije procesa. - Upoznavanje studenata sa značajem nacionalne regulative, međunarodnih preporuka i normativnih dokumenata, te relevantnih međunarodnih organizacija iz područja od interesa. - Upoznavanje s različitim vrstama rendgenskih uređaja i kriterijima kontrole kvalitete prilagođeni namjeni uređaja. - Očekuje se razvijanje sposobnosti samostalne dijagnostike problema u dijagnostičkom lancu i pokretanje popravne radnje u smislu postizanja zadovoljavajućeg odnosa kvalitete slike i doze pacijenta - Razvijanje sposobnosti kreiranja vlastitih pisanih protokola kontrole kvalitete i vođenja zapisa koji proizlaze iz postupaka.

Uvjeti za upis predmeta

Položeni svi ispiti s prve godine studija.

Očekivani ishodi učenja za predmet

- Samostalna provedba jednostavnih metoda kontrole kvalitete predviđenih na dnevnoj ili mjesečnoj osnovi. (IU 1) - Razumijevanje promjenjivosti kriterija ispitivanja i njihove primjene u praktičnim okolnostima. (IU 2) - Sposobnost samostalnog korištenja literature iz područja od interesa. (IU 3)

Sadržaj predmeta

Tema1 Osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete (3P) (IU 1) - Tema mora odgovoriti na pitanja što je razlika između kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete. - Uvode se nacionalni propisi u smislu obaveze provedbe te međunarodne preporuka i normativnih dokumenata iz područja od interesa u smislu preporuka. - Navodi se značaj pisanih postupaka, unaprijed odobrenih planiranih radnji i izjednačava značaj kontrole kvalitete radiološke opreme s postupanjem radnika u skladu s predviđenim postupcima. Studente se upoznaje sa sadržajem Programa osiguranja kvalitete pri primjeni izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini sukladno nacionalnim propisima. - Navodi se značaj uspostave DRL kao neophodnog sredstva u procesu optimizacije. Tema 2 (3P, 1V) (IU 1, IU2) Rendgenski uređaji i bitni konstrukcijski dijelovi rendgenskih uređaja - Ponavlja se temeljni princip rada rendgenske cijevi i građa rendgenske cijevi s naglaskom na odnose fizikalnih parametara između postavki rendgenskog uređaja i doze u korisnom snopu zračenja. - Opisuju se temeljne komponente rendgenskog uređaja za radiografiju i njihov značaj u kontroli kvalitete; rendgenska cijev i generator, rešetka i sustav automatske kontrole ekspozicije, detektor slike. Tema 3 (3P, 1V) (IU 1, IU2) Dentalni rendgenski uređaji - Upoznavanje sa različitim vrstama dentalnih rendgenskih uređaja, intraoralni, panoramski i CBCT uređaji, i njihovim specifičnim namjenama. - Radiološke karakteristike dentalnih rendgenskih uređaja i kriteriji kontrole kvalitete, dozimetrijske veličine i karakteristične doze pacijenata - Oprema potrebna za provedbu ispitivanja Tema 4 (3P, 1V) (IU 1, IU2) Rendgenski uređaji za snimanje (radiografiju) - Upoznavanje sa različitim vrstama rendgenskih uređaja za snimanje, stacionarni, pokretni, ležaj, stativ, te njihovim specifičnim namjenama. - Radiološke karakteristike rendgenskih uređaja i kriteriji kontrole kvalitete, dozimetrijske veličine i karakteristične doze pacijenata - Prepoznavanje kriterija ispitivanja ovisno o vrsti rendgenskog uređaja. - Oprema potrebna za provedbu ispitivanja Tema 5 (3P, 1V) (IU1, IU2) Rendgenski uređaji za mamografiju/tomosintezu - Upoznavanje sa različitim vrstama rendgenskih uređaja za mamografiju (analogni, digitalni), razlike u načinu rada i određivanju parametara automatske kontrole ekspozicije. - Razlike detektora slike: digitalni i CR detektori. - Specifične metode ispitivanja u mamografiji: dozimetrija uređaja, pritiskivač dojke, mjerenje debljine, kontrola kvalitete slike, rad AEC/AAEC sustava. - Prepoznavanje kriterija ispitivanja ovisno o vrsti rendgenskog uređaja, zamke i nedostaci u protokolima za kontrolu kvalitete. - Dozimetrija standardne dojke i tipične vrijednosti Ki za CR i digitalne uređaje. - Oprema potrebna za provedbu ispitivanja. Tema 6 (3P, 1V) (IU1, IU2) Rendgenski uređaji za dijaskopiju i intervencijske zahvate - Upoznavanje sa različitim vrstama rendgenskih uređaja za dijaskopiju (stacionarni, pokretni, intervencijski), upoznavanje načina rada AERC sustava i specifičnosti metoda kontrole kvalitete u promjenjivim geometrijama ozračenja. - Razlike detektora slike: digitalni i analogni, primjena dvostrukih kriterija u kontroli kvalitete. Utjecaj frekvencije pulsova i uvećanja slike na parametre korisnog snopa zračenja kod različitih tipova detektora slike. - Prepoznavanje kriterija ispitivanja ovisno o vrsti rendgenskog uređaja, razlike u dijaskopiji i snimanju scena. - Oprema potrebna za provedbu ispitivanja. Tema 7 (3P, 1V) (IU1, IU2) Rendgenski uređaji za kompjuteriziranu tomografiju i denzitometriju kosti - Rendgenski uređaji za kompjuteriziranu tomografiju, specifičnosti kontrole kvalitete i dozimetrije zračenja kod CT uređaja. - CTDI dozimetrija, standardni fantom, dozimetrija u zraku. - Rendgenski uređaji za denzitometriju kosti, specifičnosti i zamke pri dozimetriji uređaja. - Oprema potrebna za provedbu ispitivanja. Tema 8 Dijagnostički monitori i negatoskopi (3P 1V) (IU 1, IU2, IU3) - Specifični zahtjevi na prostorije u kojima se očitavaju slike i oprema potrebna za ispitivanje - Razlike RGB monitora i DICOM monitora. - Zahtjevi koji se postavljaju pred dijagnostičke monitore, kriteriji za kontrolu kvalitete, referentne DICOM datoteke za provjeru kvalitete monitora. - Metode ispitivanja dijagnostičkih monitora, potrebna oprema. - Zahtjevi koji se postavljaju na negatoskope i prostorije u kojima se očitavaju nalazi. - Razliku u zahtjevima na prostorije i negatoskope pri očitanju mamografskih i radiografskih slika. Tema 9 Nuklearna medicina (3P, 4V) (IU 1, IU2, IU3) - Razlike između emisijske i transmisijske tomografije - Gama kamera, SPECT/CT, način rada i osnovne metode ispitivanja - PET – način rada i osnovne metode ispitivanja - Specifičnosti kontrole kvalitete Gama kamera i PET uređaja- programska podrška proizvođača opreme. - Kalibratori aktivnosti – metode ispitivanja. - Oprema potrebna za provedbu ispitivanja. Tema 10 (3P, 4V) Kontrola kvalitete u radioterapiji (IU 1, IU2, IU3) - Zahtjevi na točnost – uočiti razliku kriterija u odnosu na dijagnostičke uređaje - Linearni akcelerator – geometrijska ispitivanja - Linearni akcelerator – apsolutna dozimetrija - Linearni akcelerator – relativna dozimetrija kao metoda provjere nepromjenjivosti doznog izlaza - Specifični fantomi i programska podrška

Obaveze studenta

- Studenti moraju prisustvovati najmanje 80 % sati predavanja i 100% vježbi te sudjelovati u diskusiji tijekom nastave. Ohrabruje se postavljanje pitanja.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Dio bodova student stječe kolokvijem iz vježbi (20%), a dio bodova završnim ispitom (80%). Završni ispit je pismeni ispit s odabirom ponuđenih odgovora. Potrebno je točno odgovoriti na najmanje 60% pitanja. Studenti nezadovoljni ocjenom mogu pristupiti usmenom ispitu ili ponoviti pismeni ispit na slijedećem roku. U slučaju usmenog ispita ocjena može biti povećana, zadržana ista ili smanjena.

Obavezna literatura

- Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja. - Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_01_6_53.html

Dopunska literatura

- EC RP 162: Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment use din Dioagnostic and Radiology, nuclear Medicine and Radiotherapy, European Commission, 2012. - Serija normi HRN EN IEC 61223 (prema vrstama uređaja)

Konzultacije

- prema dogovoru, kontakt na e-mail darioposedel@gmail.com

Kontakt

Dario Posedel mob: 098 185 2570 e-mail: dario.posedel@gmail.com